附件：

设备参数

	序号
	指标项
	指标参数
	数量
	金额
(万元）

	1
	超声脉冲电导治疗仪
	1、电源要求：220V/50Hz，输入功率：60VA；

2、液晶显示：≥10英寸触摸屏，治疗参数实时显示；

3、通道数量：两通道输出，可供两人同时治疗；

4、超声波输出：

• 声工作频率：1MHz，允差: ±10%；

• 有效辐射面积：3.8cm2,允差±20% ；

• 最大输出声强：0.1w/cm2,允差 ±30% ；

5、中频输出：

•基波：方波脉冲,频率:2kHz ±10%，脉宽 250us±30%；

• 最大输出电流：输出电流为 18mA，允差±20%；

•调制频率：5.6Hz,允差±10%，低频调制中频的调幅度:100%；

• 输出脉冲峰峰值：最大 28V±30%，50 档调节；  

6、电致孔：

• 波形:脉冲波；

• 输出最大峰峰值：峰峰值最大是58V±30%。

•脉冲周期数量:≥5 个；

•脉冲能量: ≤300mJ；

7、快捷调档：内置快捷调档按钮，可快速调整至常用档位； 

▲ 8、技术执行新标准：新版 9706-2020 检测报告；

9、连续工作时间≥6 小时；

	5
	3.525

	2
	微波治疗仪

	1、辐射器规格：Φ80×95mm，允差±5mm。

2、辐射面积≥50cm²。

3、配有可旋转支臂，便于将辐射器多角度调节。

4、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

5、输出方式：连续式和脉冲式。

6、显示方式：数码显示。

7、便携台式设计。

8、工作频率：2450MHz±50MHz。

9、输出功率：为0~50W连续可调，级差5W。

10、磁控管:采用优质磁控管。

11、辐射器具有实时输出提示功能

▲12、辐射器驻波比≤2。

13、外壳泄漏:<0.5 mW/cm²

14、非期望辐射:<4 mW/cm²

15、机器运行时治疗功率可自动锁定;

16、设备具有预热功能，提高治疗效率。

17、具有空载保护功能、过压、过流、闭锁等保护功能，保证治疗过程安全可靠。

18、符合GB 9706.1-2020、GB 9706.206-2020的要求

19、附件符合YY0899-2020的要求

	1
	


